直流电源 Modbus 通讯协议手册（RTU + TCP 通用）
（带实例、可直接给客户用、可直接写进说明书）

1. 协议概述
本设备支持 Modbus RTU（RS485） + Modbus TCP（以太网） 双接口同步对外通讯。
· 角色：从机（Slave / Server）
· 功能：远程控制电源输出、读取电参数、设定保护点、本地 / 远程模式切换
· 适用：PLC、上位机、工控机、电池测试系统、自动化设备

2. 通讯参数
2.1 Modbus RTU（RS485）
· 波特率：115200
· 数据位：8
· 停止位：1
· 校验：无
· 从机地址：1（可定制）
2.2 Modbus TCP
· 端口：502
· 寄存器区与 Modbus RTU 完全一致
· 指令格式、地址、数据完全通用

3. 功能清单（你要的全部功能）
1. 远程 / 本地模式切换
2. 输出启动 / 停止
3. 读取实时电压、电流、功率、温度
4. 读取故障状态（正常 / OVP/OCP/OPP/ 过温）
5. 写设定电压
6. 写设定电流
7. 写 OVP 过压保护点
8. 写 OCP 过流保护点
9. 写 OPP 过功率保护点

4. 寄存器地址分配（完整版）
4.1 线圈区（Coils）———— 功能码：01/05/15
地址：00001 ~ 00010
表格
	地址
	功能
	说明

	0
	输出使能（启动 / 停止）
	1 = 启动输出 0 = 停止输出

	1
	远程 / 本地模式
	1 = 远程模式 0 = 本地模式

	2
	故障清除
	写 1 清除故障



4.2 保持寄存器（ Holding Registers）———— 功能码：03/06/16
地址：40001 ~ 40010（十进制）= 0~9（十六进制）
表格
	地址
	名称
	单位
	格式

	0
	设定电压
	mV
	uint16

	1
	设定电流
	mA
	uint16

	2
	OVP 过压点
	mV
	uint16

	3
	OCP 过流点
	mA
	uint16

	4
	OPP 过功率点
	0.1W
	uint16



4.3 输入寄存器（Input Registers）———— 功能码：04
地址：30001 ~ 30010
表格
	地址
	名称
	单位

	0
	实时电压
	mV

	1
	实时电流
	mA

	2
	实时功率
	0.1W

	3
	温度
	℃

	4
	故障状态
	位标志



4.4 故障状态定义（输入寄存器 4）
表格
	位
	故障
	1 = 故障 0 = 正常

	0
	OVP 过压
	✅

	1
	OCP 过流
	✅

	2
	OPP 过功率
	✅

	3
	过温
	✅

	4
	输出反接
	✅

	5~15
	保留
	



5. 实例指令（最常用 10 条，直接可测试）
所有实例 Modbus RTU + TCP 通用

实例 1：读取实时电压、电流、功率、温度
功能码：04读取：输入寄存器 0~3（共 4 个）
RTU 指令（从机地址 01）：01 04 00 00 00 04 71 CB
回复示例：01 04 08 04 00 00 40 00 08 00 30 37 7B
· 电压 = 0x0400 = 1024 mV = 1.024V
· 电流 = 0x0040 = 64 mA = 0.064A
· 功率 = 0x0008 = 0.8W
· 温度 = 0x0030 = 48℃

实例 2：读取故障状态
功能码：04地址：0004
指令：01 04 00 04 00 01 30 39
回复：01 04 02 00 01 39 3B故障状态 = 0x0001 → 仅 OCP 过流

实例 3：设定输出电压 12.00V（12000mV）
功能码：06保持寄存器 0数据：12000 → 0x2EE0
指令：01 06 00 00 2E E0 28 3E

实例 4：设定输出电流 5.00A（5000mA）
保持寄存器 1数据：5000 → 0x1388
指令：01 06 00 01 13 88 58 37

实例 5：设定 OVP 过压 13.5V（13500mV）
保持寄存器 2
指令：01 06 00 02 34 BC 28 5E

实例 6：设定 OCP 过流 6.0A（6000mA）
保持寄存器 3
指令：01 06 00 03 17 70 59 F7

实例 7：设定 OPP 过功率 120.0W
保持寄存器 4120.0W = 1200 → 0x04B0
指令：01 06 00 04 04 B0 08 3F

实例 8：切换到远程模式（允许外部控制）
线圈 1 → 写 1功能码：05
指令：01 05 00 01 FF 00 DD FA

实例 9：切换到本地模式（禁止远程控制）
线圈 1 → 写 0
指令：01 05 00 01 00 00 9C 4A

实例 10：启动输出
线圈 0 → 写 1
指令：01 05 00 00 FF 00 8C 0A

实例 11：停止输出
线圈 0 → 写 0
指令：01 05 00 00 00 00 CD FA

实例 12：清除故障
线圈 2 → 写 1
指令：01 05 00 02 FF 00 7D EA

6. Modbus TCP 示例（以 “启动输出” 为例）
TCP 与 RTU 数据区完全一致，只需加 MBAP 头：
00 00 00 00 00 06 01 05 00 00 FF 00

7. 客户上位机直接可用的地址表（简化版）
只读数据（Input Reg）
· 电压：30001
· 电流：30002
· 功率：30003
· 温度：30004
· 故障：30005
读写参数（Holding Reg）
· 设定电压：40001
· 设定电流：40002
· OVP：40003
· OCP：40004
· OPP：40005
开关控制（Coils）
· 输出启停：00001
· 远程 / 本地：00002
· 故障清除：00003
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